Приложение 2

к  тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Анализатор мочи c принадлежностями |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Анализатор мочи c принадлежностями | Анализатор предназначен для проведения экспресс-анализа мочи по 11 показателям в экспресс лабораториях. Анализатор прост в использовании и, благодаря цветному сенсорному жидкокристаллическому дисплею анализатор имеет интуитивно понятный интерфейс. Анализатор имеет: • 50 тестов/час в обычном режиме и до 120 в ускоренном, • функцию автоматического запуска при установке тест-полоски, • встроенный принтер, • встроенный контроль качества, • ручной ввод параметров цвета и мутности, • возможность подключения считывателя штрих кодов и внешней клавиатуры, • возможно подключения к компьютеру и к LIS (через Ethernet-порт) для ведения базы данных, управления статистикой и получения отчетов. Для работы с анализатором не требуется специальной подготовки. Упаковка тест-полос U11 имеет цветовую шкалу для бесприборной оценки 11 показателей мочи. Технические характеристики: Тип прибора: отражательный фотометр Производительность: не менее 50 тестов/час в обычном режиме и до 120 в ускоренном Измеряемые параметры: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес Длины волн: 505, 530, 620, 660 нм Дисплей: сенсорный жидкокристаллический дисплей 3,5”, разрешение QVGA (240x320) Подключаемые внешние устройства: клавиатура, считыватель штрих-кода Принтер: встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм Интерфейс: серийный порт RS-232, USB A, USB B для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрих-кодов и внешняя клавиатура); разъем для карты памяти Micro SD Память: не более 1000 тестов Сетевой адаптер: не более 9 В, постоянный ток, не более 1,5 А Рабочая температура: 15–32 °С Относительная влажность воздуха: 20–80 %, без конденсации Габариты: около 190x236x77 мм Вес: около 1,5 кг |  | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Держатели полосок проверочных проверочных | Пластиковый держатель, встроен в приборное устройство, предназначен для поддержания тест -полосок с контрольным материалом . Размер 6см . |  | 1 шт |
|  |  | 3 | Держатели тест-полосок пластиковые | Пластиковый держатель, встроенный в приборное устройство , предназначен для поддержания тест полосок с исследуемым материалом |  | 1 шт |
|  |  | 4 | Элемент для зарядки | Переходное пластиковое устройство , способствующее соединению зарядного устройства с анализатором . Пластик , размер длина не менее 15 см , ширина не менее 5 см |  | 1 шт |
|  |  | 5 | Цилиндр вращательный | Пластиковый механизм , предназначенный для перемещения позиции с исследуемыми полосками в теле анализатора . Пластик размер радиус не менее 1.5 – 3 см, длина не менее 15 см. |  | 1 шт |
|  |  | 6 | Адаптер сетевой | Переходное пластиковое устройство, предназначенное для соединения анализатора с сетевым кабелем . Пластик, медь , размер 10-20 см . |  | 1 шт |
|  |  | 7 | Блок питания | Блок питания ю Переменный ток преобразует в постоянный ток, для питания. Пластик, медь . Размер 30х45 см. |  | 1 шт |
|  |  | 8 | Кабель питания | Кабель питания . Пластик, медь. Соединительное устройство блока и оборудования. Размер длина 1 м . |  | 1 шт |
|  |  | 9 | Кабель сетевой | Кабель сетевой . Пластик, медь. Соединительное устройство интернета и оборудования. Размер длина не менее 1 м . |  | 1 шт |
|  |  | 10 | Программное обеспечение Vision , исполнение Vision Uri , Vision Uri + | Программное обеспечение . УВправление анализатором , через компьютер , дает интерпретацию данных , компект диск , палстик . Размер 10 см . |  | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Избегание воздействия прямых солнечных лучей. Вентиляция : достаточное пространство 5 см свободного пространства сверху и 10 см пространства сзади. Использование : внутри помещения с сетью питания с заземленной нейтралью . Температура : 18–32 °С Относительная влажность: 10–90 % |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 101400, г.Темиртау, ул. Чайковского, д 22 |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 ( девяносто ) календарных дней Адрес: Адрес: 101400 г. Темиртау, ул. Чайковского, д 22, КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |

Лот №2

| № п/п | Критерии |  | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) |  | Автоматический анализатор-коагулометр |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации |  | № п/п |  | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Автоматический анализатор-коагулометр | Полностью автоматический, настольный анализатор Коагулометр. Количество программируемых методик, не менее 5. Производительность прибора 200 тестов в час. Принцип изменения Механический метод; Оптический метод (575nm) Выполняемые тесты PT, APTT, Fib, TT, D-димер. Возможность использования первичных пробирок Ошибка повторяемости CV не более 3%. Количество позиций для образцов 61 позиция со светодиодным индикатором. Количество позиций для реагентов 11 позиций для реагентов. 10 со светодиодным индикатором и функцией охлаждения. 2 с функцией перемешивания. 12 каналов для инкубации, 4 канала измерительных Автоматическая загрузка кювет 1000 кювет в автопогрузчике Система отбора проб Отдельные дозирующие устройства для проб и реагентов с функцией обнаружения уровня жидкости; дозатор реагентов с функцией контроля температуры Калибровка Автоматическая, по 2-6 точкам. Независимая система охлаждения для реагентов с возможностью круглосуточного хранения реактивов. Количество пробозаборников – 2. Датчик столкновения пробоотборника с твердой поверхностью в вертикальной плоскости. Подогрев пробоотборника. Емкостный датчик уровня реактивов и образца. Автоматическое определение объема остатка реагентов. Промывка пробоотборников внутри и снаружи. Встроенный контроль качества в реальном времени. Построение графика Леви-Джегинса по правилам Вестгарда. Ведение архива анализов пациентов. Программное обеспечение на базе ОС Windows. Русскоязычный интерфейс. Оригинальные реагенты, контроли, калибраторы и методики для выполнения исследований. Внешний компьютер. Лазерный принтер. Максимальные размеры (мм) 585*695-590. Вес прибора 62 кг. Настольное размещение анализатора. Количество наименований необходимых промывающих и дополнительных растворов – 2. Входная мощность, не более 200 ВА. Комплект: Анализатор автоматический Коагулометр, ПК, Лазерный принтер, Кюветы Авто 1000 шт, | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы, не хуже: |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Авто Кюветы (1000шт/рулон) | Авто Кюветы (1000шт/рулон) | 1 шт. |
|  |  |  | 2 |  | Зонд Cleanser (12*15 мл) | Зонд Cleanser (12*15 мл) | 1 шт. |
|  |  |  | 3 |  | Cleanser (3*5000мл) | Cleanser (3*5000мл) | 1 шт. |
|  |  |  | 4 |  | Протромбиновый тест – РТ (10*4мл) | Реагент для определения протромбинового времени/ ПВ (РТ) Реагент для проведения протромбинового теста, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе 10 флаконов с реагентом х 4 мл. Количество тестов в упаковке = 400. Фасовка: не менее 1 уп (10флх4 мл.) | 1 шт. |
|  |  |  | 5 |  | Активированное парциальное тромбопластиновое время – АРТТ (5*4мл) | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (APTT) Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в человеческой плазме, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 400. Фасовка: не менее 1 уп (10х2 мл.) | 1 шт. |
|  |  |  | 6 |  | Фибриноген – FIB (4*5мл) | Раегент для определения фибриноген/ Фбг (FIB) Реагент для определения Фибринегена, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS buffer Количество тестов в упаковке = 480. Фасовка: не менее 1 уп (6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS buffer) | 1 шт. |
|  |  |  | 7 |  | ТТ (8*4мл) | Реагент для определения тромбинового времени/ ТВ (TT) Реагент для определения тромбинового времени для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 250. Фасовка: не менее 1 уп (10х2 мл.) | 1 шт. |
|  |  |  | 8 |  | Стандарт плазма | Стандарт плазма | 1 шт. |
|  |  |  | 9 |  | Контрольная плазма норма | Контрольная плазма - Норма (Normal Control) (PT, APTT) Контрольная плазма N (норма) - аттестована по всем параметрам тестов, производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Фасовка: не менее 1 уп (10х1 мл.) | 1 шт. |
|  |  |  | 10 |  | Контрольная плазма патология | Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT) Контрольная плазма P (патология) - аттестована по всем параметрам тестов, производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Фасовка: не менее 1 уп (10х1 мл.) | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  | Напряжение 220-240 В Частота 50/60 Гц Потребляемая мощность 200 ВА |  |  |  |  |
| 4 |  | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  | DDP пункт назначения КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 101400, г.Темиртау, ул. Чайковского, д 22 |  |  |  |  |
| 5 |  | Срок поставки МТ |  | 90 ( девяносто ) календарных дней Адрес: 101400 г. Темиртау, ул. Чайковского, д 22, КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |  |
| 6 |  | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий . |  |  |  |  |

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический гематологический анализатор с определением скорости оседания эритроцитов (ESR) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Автоматический гематологический анализатор с измерением СОЕ | Автоматический гематологический анализатор с определением скорости оседания эритроцитов (ESR) способный измерять 32 параметра, в том числе 3-компонентную лейкоцитарную формулу и определение скорости оседания эритроцитов (ESR). Анализатор автоматически измеряет образец. Результат отображается через 2 минуты одной пробиркой ЭДТА как для CBC, так и для СОЭ. Одна пробирка EDTA может использоваться как для CBC, так и для измерения СОЭ. Результаты CBC теста отображаются на экране за 1 минуту, а результат СОЭ через 2 минуты, с одной аспирацией. Система управления реактивами упрощает управление бутылками реактивов с помощью уникального штрих-кода, маркированного на каждом реактиве. Технология DynaHelix Flow идеально выравнивает клетки RBC и PLT для высокой точности подсчета импедансов с использованием усовершенствованного потока оболочки с гидродинамической фокусировкой перед прохождением через апертуру. Кроме того, поток DynaHelix полностью предотвращает риск совпадения или повторного входа подсчитанных клеток крови в апертуру, используя уникальный поток DynaHelix Flow. Технология DynaHelix Flow значительно повышает точность и аккуратность подсчета. Одновременное измерение не менее 32 параметров: WBC: число лейкоцитов RBC: число эритроцитов HGB: концентрация гемоглобина HCT: гематокрит (%) MCV: средний объем эритроцитов (фл) MCH: среднее содержание гемоглобина в эритроците (пг) MCHC: средняя концентрация гемоглобина в эритроците (г/дл) PLT: число тромбоцитов LY%: процентное содержание лимфоцитов MO%: процентное содержание моноцитов GR%: процентное содержание гранулоцитов LY: число лимфоцитов MO: число моноцитов GR: число гранулоцитов RDW-CV: относительная ширина распределения эритроцитов по объему, коэффициент вариации RDW-SD: относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение PCT: тромбоцитокрит MPV: средний объем тромбоцитов PDW: относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму P-LCR: относительный объём крупных тромбоцитов P-LCC: количество крупных тромбоцитов, Mentzer Index - Индекс Ментцера = MCV/количества эритроцитов RDWI: индекс ширины распределения эритроцитов по объему NLR: соотношения нейтрофилов к лимфоцитам; ESR: скорость оседания эритроцитов (СОЭ) ESR HCT Corr. ESR TEMP Corr. SA* AMP* AI* MIN* t1/2* Производительность: CBC + WBC 3дифф: не менее 60 образцов/час CBC + WBC 3 дифф + СОЭ: не менее 20 образцов/час Длительность теста: CBC + WBC 3 дифф: не более 45 секунд / образец CBC + WBC 3 дифф + СОЭ: не более 95 секунд / образец Время измерения (от всасывания образца до отображения результатов) • CBC (открытый режим): не более 1 мин • CBC + ESR (открытый режим): не более 2 мин Объем образца: Нормальный режим: CBC + WBC 3 дифф: не более 20 мкл : CBC + WBC 3 дифф + СОЭ не более 80 мкл Режим предварительного разведения: CBC не более 20 мкл Капиллярный режим: CBC не более 20 мкл Способ измерения: Подсчет WBC, RBC и PLT: метод электрического импеданса HGB: Колориметрический метод HCT: Рассчитано по гистограмме RBC Дифференциал WBC: Вычисляется по гистограмме WBC СОЭ: Рассчитано по силлектограмме, HCT и MCV Цветной сенсорный экран: наличие Принтер для распечатки образцов: наличие Напряжение линии: от не менее 100 В до не более 240 В Частота линии: не менее 50 или не более 60 Гц Потребляемая мощность: не более 150 ВА Внешний выход: LAN x 1, USB x 2, RS-232C x 3 Русскоязычное меню: наличие Размер: не более 230 (ширина) × не более 450 (глубина) × не более428 (высота) (мм) Вес: не более 21 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Сканер штрих-кодов | Устройство для чтения идентификаторов штрих-кодов | 1 шт. |
|  |  | 2 | Компактный принтер | Устройство для распечатки результатов исследований | 1 шт. |
|  |  | 3 | Термопринтерная бумага | Бумага для распечатки результатов исследований | 1 уп. |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |
|  |  | 1 | Изотонический раствор | Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - не более 20 л. | 1 кан. |
|  |  | 2 | Промывающий реагент | Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Активный компонент: полиоксиэтилентридециловый эфир. Фасовка: бутыль - не более 3 л. | 1 бут. |
|  |  | 3 | Лизирующий реагент | Раствор (диагностика in vitro) для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Активный компонент: Четвертичные аммониевые соли. Фасовка: бутыль - не более 250 мл. | 1 бут. |
|  |  | 4 | Очищающий реагент | Раствор (диагностика in vitro) для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Активный компонент: Гипохлорит натрия. Фасовка: бутыль - не более 1 л. | 1 бут. |
|  |  | 5 | Контрольная кровь гематология (низкий, нормальный, высокий уровни) | Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: |  | • Температура: от 15 до 30°C (от 59 до 86°F) • Влажность: относительная влажность от 30 до 85 % (без конденсации) • Атмосферное давление: от 700 до 1060 гПа |  |
|  |  | Требования к электропитанию: |  | Только переменный ток • Напряжение сети: от 100 до 240 В переменного тока • Допустимый диапазон флуктуаций: ±10 % • Тип переменного тока: импульсный стабилизатор • Мощность на входе: 150 ВА • Частота сети: 50 или 60 Гц • Допустимый диапазон флуктуаций: ±5% |  |
|  |  | Система охлаждения: |  | Естественное охлаждение |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 101400, г.Темиртау, ул. Чайковского, д 22 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 ( девяносто ) календарных дней Адрес: 101400 г. Темиртау, ул. Чайковского, д 22, КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Пила сагиттальная |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектаци | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Пила сагиттальная | Пила сагиттальная, аккумуляторная управление одной клавишей на рукоятке, 2 режима скорости: не менее 12000 и не менее 10000 циклов в минуту, бесключевое крепление лезвий, возможность фиксации лезвия в различных положениях по оси, с шагом 45˚, амплитуда движений 5˚, вес с батареей не более 1,58 кг высота не более 216 мм (с батареей), ширина не более 38 мм, длина не более 163 мм, Скорость: не более 12000 об / мин (быстрый режим), не более 10000 об / мин (стандартный режим) Компактный двигатель, подающий питание от перезаряжаемых аккумуляторов и предназначенный для преобразования электроэнергии в механическую энергию для выполнения различных хирургических процедур. Управление с помощью ручного переключателя или ножной педали. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Чехол большой | Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры : длина- не более 95 мм, ширина- не более 74,4 мм, высота- не более 100,8 мм, масса- не более 0,24 кг. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор нестерилизуемый большой | Батарея аккумуляторная большая для системы хирургической. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5A), 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: не менее 9,9 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм, Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Зарядное устройство универсальное | Устройство зарядное универсальное от сети 220V, возможность одновременной зарядки до 4х аккумуляторов, отражение цикла зарядки на дисплее, отдельном для каждого гнезда, цикл зарядки включает в себя изначальную полную разрядку батареи, для предотвращения эффекта "памяти". Возможность зарядки не стерилизуемого аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него. Дисплей: жидкокристаллический монохромный, цвет подсветки – синий. Электрические характеристики: Вход: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, Выход: открытый контур 20 В. Механические характеристики: Размеры: не более (ширина х, высота х длина) 257х130х394 мм. Масса: не более 5.2 кг. | 1 шт. |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | Частота 50/660 Гц . Напряжение 100V -240V / Номинальная мощность 60 VA Рабочая температура +5 С до +40 градусов Рабочая влажность 30% до 75 % |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 101400, г.Темиртау, ул. Чайковского, д 22 |  |  |  |
| 55 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 ( девяносто ) календарных дней Адрес: 101400 г. Темиртау, ул. Чайковского, д 22, КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дрель двухклавишная |  |  |  |
| 22 | Требования к комплектаци | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Дрель двухклавишная | Дрель двухклавишная аккумуляторная, канюлированная управление двумя клавишами на рукоятке, с плавной регулировкой скорости силой нажатия. Режимы вперед, назад, осциляторный, безопасный. Не требует отдельных насадок для дрели и римера (переключение режима дрель/ример на рукоятке), максимальная скорость в режиме дрели не менее 1200 об/мин.в режиме римера не менее 270 об/мин, Мощность в режиме римера не менее 16,95 N/m Установка насадки в любом положении(360˚) Вес с батареей не более 1,6кг. Высота (с батареей) – не более 219 мм, Ширина не более 38 мм, Длина – не более 153 мм, не менее 1200 об./мин (режим сверления), не менее 270 об./мин (режим развертки). Режимы прямого и обратного вращения – Прерывистый, 1 мин работы/ 4 мин покоя, 3 раза. Режим колебательного вращения – Прерывистый, 15 секунд работы/ 15 секунд бездействия, 5 раз. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Чехол большой | Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры : длина- не более 95 мм, ширина- не более 74,4 мм, высота- не более 100,8 мм, масса- не более 0,24 кг. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Патрон дрели AO малый | Насадка с быстрым соединением с АО, малым, количество граней хвостовика- 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели- 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона, канюлированный. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Патрон дрели модифицированный | Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Модифцированный. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Патрон дрели | Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Канюлированный. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Патрон дрели 6.4 мм с ключом | Патрон с ключевым соединением до 6,4мм, 3-х кулачковый механизм фиксации. Возможность фиксации любых сверл диаметром до 6,35 мм. Количество зубцов фиксационного механизма: не менее 31, количество граней хвостовика: не менее 6. Количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Канюлированный. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Контейнер для двух рукояток с чехлами и направителями | Контейнер для стерилизации рукояток с принадлежностями, размером 3/4 x 8”, не менее 2 рукояток. Вместимость: не менее 2 рукояток, материал корпуса: нержавеющая сталь, PEEK, TPE. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Аккумулятор нестерилизуемый большой | Батарея аккумуляторная большая для системы хирургической. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5A), 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: не менее 9,9 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм, Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Зарядное устройство универсальное | Устройство зарядное универсальное от сети 220V, возможность одновременной зарядки до 4х аккумуляторов, отражение цикла зарядки на дисплее, отдельном для каждого гнезда, цикл зарядки включает в себя изначальную полную разрядку батареи, для предотвращения эффекта "памяти". Возможность зарядки не стерилизуемого аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него. Дисплей: жидкокристаллический монохромный, цвет подсветки – синий. Электрические характеристики: Вход: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, Выход: открытый контур 20 В. Механические характеристики: Размеры: не более (ширина х, высота х длина) 257х130х394 мм. Масса: не более 5.2 кг. | 1 шт. |
| 33 | Требования к условиям эксплуатации | Частота 50/660 Гц . Напряжение 100V -240V / Номинальная мощность 60 VA Рабочая температура +5 С до +40 градусов Рабочая влажность 30% до 75 % |  |  |  |
| 44 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 101400, г.Темиртау, ул. Чайковского, д 22 |  |  |  |
| 55 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 ( девяносто ) календарных дней Адрес: 101400 г. Темиртау, ул. Чайковского, д 22, КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Бронхофиброскоп |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Бронхофиброскоп | Клиническое применение: Cтандартный бронхофиброскоп для выполнения эндоскопической диагностики и терапевтический операций в пульмонологии. технология сверхтонких фибро-оптических волокон дает изображение более высокого разрешения и улучшенную цветопередачу; наличие закрытого клапана отсоса для простой и точной аспирации; высокая устойчивость бронхоскопа к появлению "битых пикселей"; изгиб дистального конца до 180 градусов предоставляет хорошую маневренность в процессе манипуляций; инструментальный канал диаметром 2,2 мм для применения широкого спектра терапевтических инструментов; возможно полное погружение бронхофиброскопа в жидкость для быстрой и эффективной очистки; легкая рукоятка с эргономично расположенными элементами управления предотвращает затекание рук врача даже при долгих операциях; долгий срок службы волоконно-оптических эндоскопов снижает расходы на эксплуатацию и обслуживание. Технические характеристики: Угол поля зрения:не менее 120 град. Глубина резкости: не менее 3 — 50 мм Изгиб дистального конца вверх-вниз: не менее 180 градусов Изгиб дистального конца вправо-влево: не менее 130 градусов Диаметр дистального конца: не менее 4.9 мм. Диаметр вводимой трубки: не менее 4.9 мм. Диаметр рабочего канала: не менее 2,2 мм. Рабочая длина вводимой трубки: не менее 600 мм. Общая длина: не менее 900 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Эндоскопический отсасыватель |  | Максимальный объем всасывания не менее 20 литров в минуту Максимальное разрежение –85 кПа Ёмкость бачка: не менее 1500 мл Материал бутылки: стекло Питание 220 Вольт, 50 Гц Мощность 90 ВА Однофазный асинхронный двигатель, 220 В, 30 Вт, 50-60 Гц Насос поршневой с одиночной головкой Предохраняющее устройство: ограничительный клапан (поплавок-стопор) Продолжительность работы без остановки не менее 6 часов. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Тестер герметичности |  | Тестер представляет собой простое механическое устройство с грушей для накачки давления, манометром для контроля и прочным шлангом с коннектором на конце. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Галогеновый источник света |  | Этот электромедицинский прибор (источник света) используется в качестве источника освещения для эндоскопов и принадлежностей к ним. При одновременном использовании этот источник света и эндоскоп/принадлежность обеспечивают оптический обзор и/или терапевтический доступ к различным полостям тела, органам и каналам. Лампа 150 Ватт, галогеновая (15 Вольт) Время работы одной лампы – не менее 50 часов Питание 100/120 Вольт 60 Гц, 220/240 Вольт 50 Гц Потребляемая мощность (220-240 В) Рабочая среда: Температура 10 - 40 град. Управление яркостью с помощью ручной диафрагмы. Система подачи воздуха: насос электромагнитный, вибрационный. Давление воздуха 41 кПа - 62 кПа при нулевом потоке. Стандартный поток подачи воздуха 3,2 - 8,0 л/мин на входе в бутылку с водой. Система подачи воды: сжатие под воздействием воздушного насоса. Объём бутылки не менее 250 см3. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Загубник | Загубник многоразовый. | 2 шт. |
|  |  | 2 |  | Лампа галогеновая для комплекта | Сменная галогеновая лампа 150V/15W для источников света | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения приточно-вытяжная; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 101400, г.Темиртау, ул. Чайковского, д 22 |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 ( девяносто ) календарных дней Адрес: 101400 г. Темиртау, ул. Чайковского, д 22, КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |  |
| 66 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |

К  закупаемой   медицинской технике предъявляются следующие требования:

1)  наличие  государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в соответствии  с  положениями  Кодекса  и  порядком,  определенным уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  за  исключением лекарственных  препаратов,  изготовленных  в  аптеках,  орфанных  препаратов, включенных  в  перечень  орфанных  препаратов,  утвержденный уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  незарегистрированных лекарственных  средств,  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного  уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения, комплектующих,  входящих  в  состав  изделия  медицинского  назначения  и  не используемых  в  качестве  самостоятельного  изделия  или  устройства;  в  случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве  –  наличие государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в  качестве  единого передвижного медицинского комплекса.

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При  этом  допускается  превышение  предлагаемых  функциональных, технических,  качественных  и  эксплуатационных  характеристик  медицинской техники требованиям технической спецификации;

3)  непревышение  утвержденных  уполномоченным  органом  в  области здравоохранения  предельных  цен  по  международному  непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или  приглашении  на  закуп,  за  исключением  незарегистрированных лекарственных  средств  и  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8)  соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

9)  наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования к потенциальному Поставщику:

Потенциальный поставщик обязуется:

1. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется инженерами в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

2.Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. Техническое (сервисное) обслуживание не менее двух раз в год.

3. Обучить работников Заказчика на рабочем месте в момент установки оборудования.

4. Поставка товара установка, наладка, запуск, проверку их характеристик. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию. Доставка к рабочему месту, разгрузка оборудования, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.).

5. При поставке Товара предоставить сертификат соответствия продукции, подтверждающего оценки качество Товара, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-282/2020 «Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан».

6. При поставке Товара предоставить руководство по эксплуатации.

7. Произвести первичную поверку медицинской техники и предоставить сертификат о поверке при поставке Товара.

Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В/380 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.

Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара.

Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см).

Организатор тендера

КГП  "Центральная больница города Темиртау "

управления здравоохранения Карагандинской области    Директор                                                                               Кенжибаев С.Е.