Приложение 2

к  тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический гематологический анализатор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Автоматический гематологический анализатор, предназначенный для определения концентрации гемоглобина (haemoglobin) в клиническом образце с использованием технологии, которая может включать колориметрию, электрометрию или фотометрию. Устройство работает при минимальном участие оператора, все этапы процедуры полностью автоматизированы. Технологии измерения и эффективная система страховки качества на анализаторе должна достигать получения высокоточных результатов; Подсчет лейкоцитов и дифференцировка лейкоцитарной формулы, проводится методом проточной флуоресцентной цитомерии. Определение гемоглобина проводиться высокоточным SLS методом. Подсчет эритроцитов и тромбоцитов осуществляется импедансным методом с применением гидродинамического фокусирования. Метрологическая прослеживаемость результатов измерения проб пациентов к референсным методом гарантируется производителем (ISO 17511). Контрольные материалы должны быть аттестованы на все определяемые анализаторам параметры. Участие в системе внешнего контроля качества гематологических исследований без необходимости покупки дополнительных контрольных материалов. Анализатор направлен на решение широких спекторов задач в различных областях клинической медицины. Педиатрия, неонатология: малый объем крови для анализа (25мкл) с возможностью прямого подсчета незрелых гранулоцитов (IG) и антителопродуцирующих клеток (HFLC) при каждом анализе. Флагирование и возможность подсчета эритробластов (NRBC).Диагностика гнойно- септических и воспалительных процессов: абсолютное и относительное содержание незрелых нейтрофилов (IG, суммарное содержание метамиелоцитов, промиелоцитов и миелоцитов). Эффективность этого показателя доказана для диагностики и мониторинга септических состояний. Размер: 450х460х510 мм; Вес: 35 кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Инструкция | - инструкция на 2 языках (казахский, русский) | 1шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |
|  |  | 1 | Очищающий раствор | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | 1 шт |
|  |  | 2 | Разбавитель цельной крови | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови. | 1 шт |
|  |  | 3 | Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматическом гематологическом анализаторе, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л. | 1шт |
|  |  | 4 | Окрашивающий реагент | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям. Упаковка 2х22 мл. | 1шт |
|  |  | 5 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматическом гематологическом анализаторе. Упаковка 2л. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочая среда: для автоматического гематологического анализатора. Температура экспулатации: от 15 до 35°С. Относительная влажность воздуха: от 20 % до 85 % Атмосферное давление: 70-106 kPa Уровень шума: 60 dB или ниже Пространство для установки: 30 cm от задней стенки Габариты: Ширина (mm)-450, Глубина (mm)-460, Высота(mm)-510, Вес( kg)-35 Электрические характеристики: Напряжение : 100-240 V перем. Тока Частота: 50/60 Hz Потребляемая мощность:235 VA Условия хранения: Температура окружающей среды: от -10 до 60° Относительная влажность: 10-60% (без конденсации) Атмосферное давление : 70-106 kPa |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 101400, г.Темиртау, ул. Чайковского, д 22 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 (шестьдесят) календарных дней. Адрес:101400, г. Темиртау, ул. Чайковского 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау» |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о пред инсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Организатор тендера

КГП  "Центральная больница города Темиртау "

управления здравоохранения Карагандинской области        Директор                                                                               Кенжибаев С.Е.