## Лист1
Приложение № 1-1 к тендерной документации
Технические спецификации лекарственных средств, медицинских изделий для лаборатории способом тендера по оказанию ГОБМП и системе ОСМС на 2022 год КГП " Центральная больница города Темиртау "
№ п/п | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное) | Форма выпуска | Ед. изм. | цена поставщика 2021 г. | количество | сумма | Торговое наименование (вносить наименование как в гос.реестре РК) | Страна происхождения, завод изготовитель | Регистрационный номер, дата в Госреестре товаров РК | Остаточный срок годности
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Диагностические агенты, Диагностикумы, Сыворотки, Антигены.
1 | Антиген кардиолипиновый | для реакции связывания комплемента (РСК) 2 мл №10 | уп
2 | Антиген кардиолипиновый | Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений | уп
3 | Антиген трепонемный ультралзрученный кардиолипиновый для серодиагностики сифилиса | для серодиагностики сифилиса 5 мл\№5 | уп
4 | Гемолитическая сыворотка диагностическая 2 мл №10 | диагностическая 2 мл №10 | уп
5 | Комплемент сухой для РСК | лиофилизат 10 фл Х 5 мл | уп
6 | Сыворотка для диагностики сифилиса отрицательная 1мл№10 | 1мл№10 | уп
7 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная сухая для РСК | 1мл№10 | уп
8 | Баранья кровь дефибринированная | флакон 50мл, срок хранения не менее 30 дней на момент поставки | фл
9 | Cыворотка диагностическая менингококковая адсорбированная кроличья сухая для РА группы | 1 мл №5 | уп
10 | Сыворотка диагн.менингокок.серогрупп A, aдсорбированные кроличьи РА для диагностических целей | упак №10 по 1 мл | уп
11 | Сыворотка диагн.менингокок.серогрупп C, aдсорбированные кроличьи РА для диагностических целей | упак №10 по 1 мл | уп
Серологическая диагностика сальмонеллезов,шигеллезов
12 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная поливалентная адсорбированная АВСДЕ | 2 мл /амп№10 | уп
13 | О2 - Сыворотки диагностические сальмонелезные | адсорбированные типовые 2 мл/амп. №10 | уп
14 | О4 - Сыворотки диагностические сальмонелезные | адсорбированные типовые 2 мл /амп№10 2 мл /амп№10 | уп
15 | О9 - Сыворотки диагностические сальмонелезные адсорбированные типовые 2 мл/амп №10 | 2 мл/амп. №10 | уп
Другие сыворотки
16 | Диагностикум бруцеллезный | жидкий для реакции агглютинации ( РА ) , 2мл/амп№10 | уп
17 | Сыворотка нормальная лошадиная 100 мл | фл 100 мл | уп
Диски с антибиотиками ( 100 дисков одного наименования во флаконе).
18 | Диски с азитромицином | флакон 100 дисков | фл
19 | Диски с амикацином | флакон 100 дисков | фл
20 | Диски с ампициллином | флакон 100 дисков | фл
21 | Диски с амфотерицином N 100 | флакон 100 дисков | фл
22 | Диски с бензилпенициллином | флакон 100 дисков | фл
23 | Диски с гентамицином N 100 | флакон 100 дисков | фл
24 | Диски с доксициклином N 100 | флакон 100 дисков | фл
25 | Диски с флуконазол № 100 | флакон 100 дисков | фл
26 | Диски с клотримазолом N 100 | флакон 100 дисков | фл
27 | Диски с метронидазолом № 100 | флакон 100 дисков | фл
28 | Диски с бисептолом № 100 | флакон 100 дисков | фл
29 | Диски с нистатином N 100 | флакон 100 дисков | фл
30 | Диски с ампициллин/сульбактам | флакон 100 дисков | фл
31 | Диски с пефлоксацином N 100 | флакон 100 дисков | фл
32 | Диски с противогрибковыми препаратами (амфотерицин, клотримазол, нистатин) | 3 флакона по 100 дисков, 3фл/уп | фл
33 | Диски с фуразалидоном № 100 | флакон 100 дисков | фл
34 | Диски с фузидином№ 100 | флакон 100 дисков | фл
35 | Диски с фурадонином № 100 | флакон 100 дисков | фл
36 | Диски с цефалексином | флакон 100 дисков | фл
37 | Диски с цефалотином № 100 | флакон 100 дисков | фл
38 | Диски с цефазолином № 100 | флакон 100 дисков | фл
39 | Диски с цефепимом №100 | флакон 100 дисков | фл
40 | Диски с цефотаксимом N 100 | флакон 100 дисков | фл
41 | Диски с цефтазидимом № 100 | флакон 100 дисков | фл
42 | Диски с цефуроксином N 100 | флакон 100 дисков | фл
43 | Диски с цефоперазоном | флакон 100 дисков | фл
44 | Диски с цефтриаксоном № 100 | флакон 100 дисков | фл
45 | Диски с ципрофлоксацином | флакон 100 дисков | фл
46 | Диски с эритромицином N 100 | флакон 100 дисков | фл
Питательные основы и стимуляторы роста
47 | Пептон основной (фл) качеств | адаптированный для приготовления питат. сред для культирования микроорганизмов | кг
Сухие питательные среды
48 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов | для культивирования микроорганизмов (ГМФ бульон на основе мяса говяжьего) 500гр. сухой порошок | кг
49 | Комплегон-питательная среда для определений гонококков | №50 | наб
50 | Щелочной агар | 0,25кг | кг
Среды для энтеробактерий
51 | Бактоагар Плоскирева SS агар | сухой, фл 0,5 кг | кг
52 | Агар Эндо | 0,25-0,5кг | кг
53 | Среда Кода | 0,25кг | кг
Среды для идентификации микроорганизмов
54 | Среда Ресселя | 250г | кг
55 | Цитратный агар Симмонса | 250г | кг
Среды для выделения кокков
56 | Стафилакоккагар | Питательная среда для выделения стафилококков, сухая по 250 гр. | кг
57 | Среда для выделения менингококков | фасованная по 250гр. | кг
58 | Среда для выделения гонококков готовая в комплекте | для выделения гонококков готовая в комплекте | набор
Среды для определения дрожжеподобных грибов
59 | Среда Сабуро, сухой | 500г. | фл
Жидкие питательные среды
60 | Среда трихомонадная | жидкая, 400 мл | фл
Компоненты питательных сред
61 | Теллурит калия 2% раствор | ( 5 * 10 мл ) | фл
ЛОТ:Реагенты и расходные материалы для анализатора культур крови Bact/ALERT 3D
62 | Диагностические тест - полосы 8 параметров:Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, лейкоциты, белок и рН | Диагностич. Тест - полосы 8 параметров:Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, лейкоциты, белок и рН, 100шт.\уп | уп
ЛОТ : Наборы для биохимических исследований
63 | Набор для клинического анализа спиномозговой жидкости (200 иссл) | состав набора: реактив Самсона 10 мл- 1 фл., фенол 1 фл. -2,5 г, кислота сулбфосалициловая 2х водная 1 фл. - 50,0 мл, натрий серно- кислый 10-ти водный -160,0 г, калибровочный раствор общего белка 10,0 г/л -1 фл. -5,0 мл, аммоний серно-кислый-85,0 г | набор
64 | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | уп
65 | Креатинин на , 200 опр. | Креатинин на , 200 опр. по конечной точке. Наб. для опр-я конц. креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом "по кон. точке", реакция Яффе, с депротеин., 200 опр. при объеме пробы 2,0 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - пикриновая кислота, 35 ммоль/л. 2. Реагент 2 - гидроокись натрия, 0,75 моль/л. 3. Реагент 3 - калибратор: креатинин, 177 мкмоль/л. 4. Реагент 4 - трихлоруксусная к-та, 1,2 моль/л. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 25 С, фотометрирование против холостой пробы. | набор
66 | Общий белок 1000 мл | Общий белок 1000 мл колориметрический метод . Наб. для опр-я конц. общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом, 1000 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент, концентрат 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 5 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. | набор
67 | КАЛИЙ 2х 50 мл | Калий 2х 50 мл колориметрический,турбидиметрич. метод без депротеин., 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 мес. | набор
68 | Набор Тимоловая проба | 500 опр. | уп
69 | Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови | Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови оптимизир. энзим. кин. методом, 100 мл,(20+80мл) IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - L-аланин 500ммоль/л,трис НСL,РН 7,5-100ммоль/л,ЛДГ 1300UL Реагент 2 -а-кетоглутарат -15 ммоль/л, NADH 0,18ммоль/л. Чувствительность не более 7 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха.Время проведения анализа не более 4 минут. | набор
70 | Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови | Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови оптимизир. энзим. кин. методом, 100 мл,(20+80мл) IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - L-аспартат 240ммоль/л,трис NaOН,РН 7,5-80ммоль/л,ЛДГ 600UL,МДГ 600UL. Реагент 2 -а-кетоглутарат -12 ммоль/л, NADH 0,18ммоль/л. Чувствительность не более 7 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха.Время проведения анализа не более 4 минут. | набор
71 | Набор для определения Глюкозы | ( глюкозооксидазным методом )на 400 опр. | уп
Наборы для коагуологии
72 | Тромбопластин | из головного мозга кролика, готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, технология аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме, в упаковке 5-10 фл. (1фл. – 5-8мл., 25-100 опр), в комплекте с контрольной плазмой 1 фл, аттестованной по 4 параметрам: протромбиновому времени,АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. упаковка/10фл | уп.
73 | АЧТВ-тест | на 280 макроили 560 микро определений, на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7фл., СaCl2 (10мл) – 3 фл.
74 | Набор для количественного определения фибриногена | на 160 макро или 320 микро опр.(Фибриноген - тест в составе 4фл х2 мл, калибратор 1фл, буфер имидазоловый концентрированный 1флх5мл, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров. | набор
75 | Набор для определения растворимых фибрин - моно-мерных комплексов ( РФМК) 400 опр | Набор реагентов(400 опр.) для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека о фенантролиновым методом. Состав набора: о-фенантролин (100 мг/фл.) – 4 фл., контроль (+/-) – 2 фл. | уп
ЛОТ: Реагенты на Автоматизированный анализатор коагуляции крови С3100 (Mindrаy)
76 | Реагент для определения протромбинового времени/ ПВ (РТ) | Реагент для проведения протромбинового теста, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в набор:е 10 флаконов с реагентом по 4 мл. Количество тестов = 400. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
77 | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (APTT) | Реагент для проведения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом по 2 мл. Количество тестов = 400. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
78 | Раствор CaCl( R2) | Раствор CaCl для реагента для проведения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (АРТТ), для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом по 4 мл. Рассчитан на 720 определений. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
79 | Реагент для определения фибриноген/ Фбг (FIB) | Реагент для определения Фибриногена, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS buffer. Количество тестов вупаковке = 480. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
80 | Реагент для определения тромбинового времени/ ТВ (TT) | Реагент для проведения протромбинового времени, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в набор:е 10 флаконов с реагентом по 2 мл. Количество тестов = 250. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
81 | Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT) | Контрольная плазма N (норма) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в набор:е 10 флаконов с реагентом по 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
82 | Плазма контрольная (ПВ, АЧТВ, Фибриноген, ТВ, Факторы (II, V, VII, VIII, IX, XII)) | Контрольная плазма Р (патология) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в набор:е 10 флаконов с реагентом по 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
83 | Раствор чистящий | Раствор , предназначен для погужения и очистки зондов анализатора коагуляции, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант, консервант, щелочи. Материалы, поставляемые в наборе: 10 х 15 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
84 | Раствор промывочный | Раствор , применяется к анализатору коагуляции для очистки жидкостных каналов и трубок, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант < 0,5%, консервант < 0,3%/. Материалы, поставляемые в наборе: 1 [ 2500 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
85 | Авто кюветы, уп (1x 1000 шт) | Реакционные кюветы, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки объемом - 1 мл. предназначены для работы на автоматическом анализатиоре коагулометре модели С3100, закрытого типа. Фасовка: упаковка 1 х 1000 шт. Упаковка кюветы должна представлять собой кюветный лоток круглой формы. Кюветный лоток содержит специальную карту для интеграции с аппаратом. Данная карта с интегральной схемой, считывается с помощью штрих-кода и не позволяет запустить систему работы прибора в случаее ее отсутствия. Также данная карта необходима для идентификации реагента на борту кюветного лотка, отслеживания и его контроля. Установка кюветы в анализатор должна производиться в присутсвии представителей (инженера или техника) поставщика для проведения интегации карты с анализатором.Наличие документа, подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, что не подлежит регистрации в РК. | уп
ЛОТ : Автоматизированная система исследования гемостаза ACL ELITE PRO
86 | Рекомбипластин 2G, 5+5х20 мл. (рекомбинантный человеческий тканевой фактор) | Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.)Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия.*(уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя)Кол-во тестов в наборе-820. Срок хранения после вскрытия: на борту анализатора-10 дней ,при t +2 +8С -10 дней, Информация по заморозке- нет данных. Порог рентабельности (в день)-16. | набор
87 | АЧТВ-SynthASil, 5+5х10 мл. | СинтACил (АЧТВ реагент),Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Фасовка.(уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция),720 tests.Срок хранения после вскрытия на борту-3 дня, при t +2 +8С-3 дня. Информация по заморозке- нельзя. Порог рентабельности (в день)-48. | набор
88 | QFA набор Фибриноген по Клаусу, 10х2 мл. | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х2мл) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США) 260 tests, стабильность 7 дней при t +2+8. | набор
89 | Тромбиновое время, 4х8 мл (лиоф. Тромбин) +1х9 мл. (буфер) | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США) | набор
90 | D-Dimer/ Д-Димер, время анализа 7 мин. | Д-Димер высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS, (уп.: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ) 100-115 tests | набор
КОНТРОЛИ И КАЛИБРАТОРЫ
91 | Calibration Plasma/ Калибровочная плазма, | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США) | набор
92 | Normal Control Assayed/Unassayed/ Нормальный контроль | Normal Control Assayed/Unassayed/ Нормальный контроль -Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия.Фасовка-(уп.: 10 фл. по 1 мл), Срок хранения после вскрытия на борту-24 часа, при t +2 +8С-24часа . Информация по заморозке-7 дней при -20°С. | набор
93 | Low Abnormal Control Assayed/Unassayed/ Низкий Патологический контроль | Низкий патологический контроль- HemosIL Low Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США) | набор
94 | High Abnormal Control Assayed/Unassayed/ Высокий Патологический контроль | Высокий патологический контроль-HemosIL High Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США) | набор
95 | D-Dimer Controls/ Контроль Д-Димер, | Контроль Д-Димера – HemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP,модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ) 2 уровня | набор
96 | Cleaning Solution (Clean A)/ Моющий раствор (А), Предназначен для тщательной промывки анализатора между исследованиями с целью предотвращения контаминации. | Cleaning Solution (Clean A)/ Моющий раствор (А)-Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Фасовка-(уп.: 1 фл. по 500 мл) | набор
97 | Cleaning Agent (Clean В)/ Моющий агент (В), Предназначен для обеззараживания рабочей поверхности анализатора. | Cleaning Agent (Clean В)/ Моющий агент (В)-Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Фасовка-1х80 мл. | набор
98 | Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор, Используется для проведения нефелометрических исследований для контроля работы оптической системы и в качестве промывающего раствора | Эмульсия. Оптичекий референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска : жидкая, готовая к применению. Фасовка ( уп,: 1фл по 1000мл). Используется для работы на Используется для закрытой системы ACL TOP 300, 500, 700 Instrumentation Laboratory (США). | набор
Расходные материалы
99 | Rotors/ Роторы на 20 позиций | Роторы для анализов (1х20 позиций, 100шт/уп) 100 шт/уп. (на 1800 исследований) .Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. | набор
100 | Редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) (5х1мл,5х19мл) | Редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS 5х1мл,5х19мл/ t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США) | набор
ЛОТ: Реагенты для мочевого анализатора UA66, Mindray
101 | Тест полосы U-11 по 11 показателям | Предназначены для работы и апределения показателей мочи. Позволяют оценить в моче следующие параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитраты, лейкоциты, глюкозу, уделный вес, аскорбиновую кислоту, рН. Тестовые полоски предназначены только для профессональнойдиагностики "In Vitro". 1упаковка 100 шт. | уп
ЛОТ:Расходные материалы к анализатору КЩС ABL80 без Glu (Basic)
102 | Сенсорная кассета на 100 тестов/60 дней полная панель | 100 тестов/60 дней полная панель | уп
103 | Калибровочный блок для ABL 80 Basic |  | уп
104 | Термобумага для принтера в рулоне (6 шт.) | (6 шт.) | уп
105 | Шприцы Pico с сухим гепарином для взятия артериальной крови Pico50 объемом 2.0 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук) | артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук) | уп
106 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 1 (30 ампул) | уровень 1 (30 ампул) | уп
107 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 2 (30 ампул) | уровень 2 (30 ампул) | уп
108 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 3 (30 ампул) | уровень 3 (30 ампул) | уп
109 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 4 (30 ампул) | уровень 4 (30 ампул) | уп
ЛОТ: Расходные материалы к анализатору газов крови, электролитов и метоболитов GEM Premier 3000
110 | GEM 3K BG/ISE/GL 150 TEST IQM CARTRIDGE Картридж с iQM для исследования газовкрови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы | iQM Картридж для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной кислоты, 75 образцов предназначен для проведения 150 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Габариты 216х76х152 мм, Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту - 21 день | уп
111 | контроли GEM CVP GEM 3K 4X5X2.5ML | MULTIPAK | уп
112 | PRINTER PAPER GEM 3000 5/PK Бумага для принтера | PRINTER PAPER GEM 3000 5/PK Бумага для принтера | уп
113 | HEPARIN.CAPILLARIES 170 µl/100 PCS Гепариновые капиляры | HEPARIN.CAPILLARIES 170 µl/100 PCS Гепариновые капиляры | уп
114 | KIT CAPILLARI BG 170 PLASTICA (200PZ) Крышечки для гепариновых капиляров | 200 шт /уп | уп
ЛОТ: Реагенты для автоматического гематологического анализатора "Sysmex XP-300" Япония
115 | Изотонический раствор | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85 | уп
116 | Очищающий раствор | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 Сильнощелочной очиститель, рН выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | уп
117 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. | уп
118 | Бумага для принтера анализатора | Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | рол
119 | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл
120 | Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | фл
121 | Контрольная кровь EightCheck-H 3WP Nigh 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | Контрольная кровь EightCheck-H 3WP High 1* 1/5ml Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл
ЛОТ: Реагенты для автоматического гематологического анализатора "Sysmex XS-500 i" Япония
122 | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85 | уп
123 | Лизирующий раствор SULFOLYSER 1 x 500ML | Лизирующий раствор SULFOLYSER 1 x 500ML | уп
124 | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DS1x42ML | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DS1x42ML | уп
125 | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DL1x2L | Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DL1x2L | уп
126 | Очищающий раствор 50 мл | Очищающий раствор (Reagent Code) (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 | уп
127 | Контрольная кровь e-check 1,5 mL x 1 ( уровень H) | Контрольная кровь E-CHECK-H (XS) H, 1.5ml L3 | уп
128 | Контрольная кровь e-check 1,5 mL x 1 ( уровень N) | Контрольная кровь E-CHECK-N (XS) N, 1.5ml L2 | уп
129 | Контрольная кровь e-check 1,5 mL x 1 ( уровень L) | Контрольная кровь E-CHECK-L (XS) L, 1.5ml L1 | уп
ЛОТ :Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400
130 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА- для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора.,Печеночный профиль : 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика: жидкий биреагент . Состав: Реагент А: Трис 150ммоль/л, L аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л. рН 7,3.Реагент В: NADH 1,9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75ммоль/л, гидроксид натрия 148/л, азид натрия 9,5 г/л. Пороговая чувствительность : 8,5 Ед/л=0,14 мккат/л. Пределы линейности : 500 Ед/л=8,33 мккат/л. Точность : Средняя концентрация 40,2 Ед/л=0,67 мккат/л: Повторность (СV)-3,9%, Внутрилабораторный показатель (CV)-5,0 %, 133 Ед/л = 2,21 мккат/л: Повторность (CV)-1,2%, Внутрикалибровочный показатель (СV)-1,4%. Количество исследований -1800. Фасовка 8*60мл+8*15мл, температура хранения +2 +8С. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе | уп.
131 | АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | АЛЬБУМИН для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора.,печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
132 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | уп.
133 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л: Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8 %; 154 Ед/л = 2.55 мккат/л: Повторность (CV) -1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности. Наличие разрешительных документов от предприятия -производителя анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
134 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. . Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент; наличие баркода на каждом флаконе, Состав. Реагент А: Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В: 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л: Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3 %; 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л: Повторность (CV) -2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора..Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
135 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент; наличие баркода на каждом флаконе. Состав: Реагент А: Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В: 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л .Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л: Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4,2 %; 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л: Повторность (CV) -0,9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %.Количество исследований -1800. Фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора..Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
136 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
137 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
138 | LDL- ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
139 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | КРЕАТИНИН для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора..Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
140 | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ФЕРРИТИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе, инфекционный, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к ферритину человека, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 170 ммоль/л, хлорид натрия 100 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к ферритину человека, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.4 мкг/л..Интервал измерения: 5.4-500 мкг/л.. Точность: Средняя концентрация 53 мкг/л. Повторность (CV) - 3.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 121 мкг/л. Повторность (CV) -1.6 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 360. Фасовка 2x40мл+2х20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
141 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка 4x 60 мл + 4x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
142 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ГЛЮКОЗА для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
143 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
144 | ЛИПАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ЛИПАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Панкреатический профиль; цветной метод, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 40 ммоль/л, колипаза ≥ 1 мг/л, дезоксихолат ≥ 1.8 ммоль/л, тауродезоксихолат ≥ 7.0 ммоль/л, pH 8.3. Реагент B. Тартратный буфер 15 ммоль/л, 1.2-O-дилаурил-рак-глицеро-3- глутаровая кислота-(6’-метилрезоруфин)-эфир ≥ 0.7 ммоль/л, ионы кальция ≥ 1 ммоль/л, pH 4.0. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 1.67 ЕД/Л= 0.028 мккат/л. Пределы линейности: 250 ЕД/Л= 4.17 мккат/л. Точность: Средняя концентрация:69 ЕД/Л= 1.15 мккат/л. Повторность (CV): 1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.0%. Средняя концентрация:148 ЕД/Л= 2.5 мккат/л. Повторность (CV): 1.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.1%. Количество исследований-180. Фасовка 1х50мл+1х10мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
145 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидимет-рический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие информа-тивного баркода на каждом флаконе, опреде-ляющего наименование, серию и срок годности набора. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологи-ческий характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилаборатор-ный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности. Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
146 | ОБЩИЙ БЕЛОК, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ОБЩИЙ БЕЛОК для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
147 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ТРИГЛИЦЕРИДЫ для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
148 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | МОЧЕВИНА для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Почечный профиль; уреаза/ глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
149 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
150 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л.Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация:8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
151 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 ИСПАНИЯ | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | уп.
152 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP), из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 ИСПАНИЯ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК для анализатора закрытого типа, биохимический - турбидимитрический ВА400, Biosystems S.А. Испания ,набор биохимических реагентов , наличие информативного баркода на каждом флаконе, определяющего наименование, серию и срок годности набора. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Регистрация в РК. Наличие сертификата качества и безопасности . Наличие разрешительных документов от предприятия - производителя анализатора закрытого типа, биохимический - турбидиметрический ВА400 Biosystems S.А. Испания на использование реагентов на данном анализаторе. | уп.
153 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) IFCC из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 ИСПАНИЯ | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (LDH) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) 600 мл t+2 +8 С | уп.
Контроли и калибраторы
154 | Холестерин HDL/LDL калибратор, CHORESTEROL HDL/LDL CALIBRATORиз комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1x1мл +2 +8 С | уп.
155 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1мл +2 +8 С | уп.
156 | FERRITIN STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1х3мл t+2 +8 С | уп.
157 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL IIиз комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
158 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
159 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A. ИСПАНИЯ | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
Расходный материал
160 | Концентрированный промывочный раствор из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A. ИСПАНИЯ | (500мл)+15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | уп.
161 | Кюветы для образцов из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A. ИСПАНИЯ | (1000 шт), BioSystems S.A., | уп.
162 | Реакционный ротор для анализатора А15/25/400, из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10 шт. | уп.
163 | Системный концентрированный раствор из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A. ИСПАНИЯ | (1 L), t +15 +30 С, BioSystems S.A., | уп.
164 | Na+ электрод из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Na+ электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп.
165 | K+ электрод из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A. ИСПАНИЯ | K+ электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп.
166 | Референтный электрод из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Референтный электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп.
167 | Электрод - заглушка из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Электрод - заглушка из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп.
168 | Cl- электрод из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Cl- электрод из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп.
169 | Упаковка реагентов Na+/K+/Cl-/Li+ из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Упаковка реагентов Na+/K+/Cl-/Li+ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп.
170 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | уп.
Кардио панель
171 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I | 25 тестов | набор
172 | i-CHROMA™ D-Dimer Д-Димер | 25 тестов | набор
173 | i-CHROMA™ PSA (Prostate Specific Antigen) специфический антиген простаты | 25тестов | набор
174 | i-CHROMA™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c | 25тестов | набор
175 | i-CHROMA™ CRP (C-Reactive Protein) С-реактивный белок | 25тестов | набор
176 | i-CHROMA™ PCT (Procalcitonin) прокальцитонин, | 10 тестов | набор
Анемия
177 | i-CHROMA™ Ferritin ферритин, | 25 тестов | набор
Вспомогательные средства
178 | Масло иммерсионное для микроскопии | литр | литр
179 | Парафиновая среда Histomix 5 кг | уп | уп
Химические реактивы
180 | Эозин водный 1000 мл | Эозин водный 1000 мл | л
Красители
181 | Азур - Эозин по Романовскому | р-р концентрат 1литр + буфер 1фл х10мл ) | компл
182 | Набор для окраски мазков Циль Нильсену | готовые р-ры на 100 предм. стекол | шт.
183 | Набор для окраски мазков по Граму | с фуксином готовые р-ры на 100 предм. стекол | шт.
184 | Набор для окраски Ретикулоцитов | Набор для окраски Ретикулоцитов (готовый краситель) | набор
185 | Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте | Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте | комплект
186 | Гемотоксилин Майера 1 л | Гемотоксилин Майера 1 л | л
187 | Глицерин ч. | Глицерин ч. | кг
188 | Дибутилфталат | Дибутилфталат | л
189 | Лимонная кислота ч.д.а. | Лимонная кислота ч.д.а. | л
190 | Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч. | Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч. | кг
191 | Ксилол | Ксилол | кг
192 | Полистирол | Полистирол | кг
193 | Формалин медицинский ( Раствор формальдегида 38 % ) | Формалин медицинский ( Раствор формальдегида 38 % ) | кг
194 | Хлороформ ч.д.а. | Хлороформ ч.д.а. | кг
Лабораторное стекло, посуда и прочее лабораторное имущество
195 | Урометр | Урометр | шт.
196 | Баночки д\мази 100,0 | Баночки д\мази 100,0 | шт.
197 | Воронки пластмассовые Д - 150 мм | Воронки пластмассовые Д - 150 мм | шт.
198 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный | шт.
199 | Ерш хозяйственный для флаконов | Ерш хозяйственный для флаконов | шт.
200 | Камера Горяева 4 - х позиционная | Камера Горяева 4 - х позиционная | шт.
201 | Карандаш по стеклу и фарфору | черный, синий, красный, белый | шт.
202 | Петля бактериологическая стерильная | 20 штук | уп
203 | Петля бактериологическая нихромовая | Петля бактериологическая нихромовая | шт.
204 | Пробки резиновые конусные 12,5 |  | шт.
205 | Пробки резиновые конусные 14,5 |  | шт.
206 | Спиртовка лабораторная со стекляным колпачком |  | шт.
207 | Стекла покровные 18 х 18 мм № 100 | Стекла покровные 18 х 18 мм № 100 | уп.
208 | Стекло предметное со шлифованными | со шлифованными краями 76*26*1,0 | уп.
209 | Стекло предметное со шлифованными | со шлифованными краями, с полосой для записи | шт.
210 | Склянка с притертой крышкой 150,0 | Склянка с притертой крышкой 150,0 | шт
211 | Чемодан - сумка для лаборанта | Чемодан - сумка для лаборанта | шт
212 | контейнеры для отходов 20 | контейнеры для отходов 20 | уп
Микропробирки для ИФА, ПЦР
213 | Пипетка- дозатор переменного объема 10-100 мкл | Пипетка- дозатор переменного объема 10-100 мкл | шт.
214 | Пипетка- дозатор переменного объема 2-200 мкл | Пипетка- дозатор переменного объема 2-200 мкл | шт.
215 | Пипетка- дозатор переменного объема 100-1000 мкл | Пипетка- дозатор переменного объема 100-1000 мкл | шт.
Наконечники универсальные:
216 | Наконечники 0-200 мкл (желтые) | уп/1000 шт. | уп.
217 | Наконечники до 1000 мкл (голубые) | уп/500 шт. | уп.
ЛОТ: Цоликлоны:
218 | Цоликлон Анти-АВ 5 мл | Цоликлон Анти-АВ 5 мл/100 доз | уп
219 | Цоликлон Анти-А , 10мл | Цоликлон Анти-А , 10мл/10фл | уп
220 | Цоликлон Анти-В 10мл | Цоликлон Анти-В 10мл/10фл | уп
221 | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл/10фл | уп
222 | Раствор 33% полиглюкина | 10 мл | уп